弘溪联 鼠 CD4 T 细胞阴选试剂盒说明书

阴性选择 | 无柱磁分选 | 说明书

一、产品信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 产品名称 | 鼠 CD4 T 细胞阴选试剂盒 |
| 品牌/公司 | RedConju / 弘溪联（杭州）生物医药科技有限公司 |
| 产品货号 | HXL-0000MF4-0.1/1 |
| 分选方式 | 阴性选择；目标细胞保留在上清中 |
| 适用样本 | 小鼠脾脏、淋巴结或其他组织制备的单细胞悬液 |
| 处理能力 | 1 × 10⁹ 起始细胞/盒 |
| 推荐细胞浓度 | 100 M/mL，即 1 × 10⁸ cells/mL |
| 储存条件 | 2–8 °C保存；请勿冷冻；使用前充分混匀，避免产生气泡 |
| 用途限制 | 仅供科研使用（RUO） |

二、试剂盒组分

| 组分 | 规格 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 生物素化 Cocktail 抗体 | 1 mL | 用于标记非目标细胞（Mouse CD4 T）；按起始细胞数等比例加入 |
| SA 磁珠 | 1 mL | 结合生物素化抗体标记的非目标细胞；按起始细胞数等比例加入 |
| 说明书 | 1份 | 操作流程、用量换算及注意事项 |

三、分选原理

本试剂盒通过生物素化 Cocktail 抗体标记小鼠样本中的非CD4 T细胞，再由链霉亲和素（SA）磁珠捕获并磁性去除。未被磁珠结合的细胞保留在上清中，即为富集后的鼠 CD4⁺ T 细胞。

关键原则

以 1 × 10⁷ 个起始细胞为一个标准反应单位。 更多细胞时，细胞悬液体积、Cocktail 抗体、SA 磁珠和分选 Buffer 均需按比例同步增加。 最终收集第二次磁吸后的上清，上清即为富集后的目标T细胞。

四、操作前准备

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 细胞状态 | 制备单细胞悬液，建议去除明显组织碎片、细胞团块和红细胞污染 |
| 计数 | 准确计数起始总细胞数，并按 100 M/mL 调整细胞浓度 |
| 分选 Buffer | 0.1% BSA-PBS buffer 或 2% FBS-PBS buffer，pH 7.4 |
| 温度 | Cocktail 抗体孵育：2–8 °C；SA 磁珠孵育和磁吸：室温 |
| 混匀 | 抗体和磁珠加入前应轻轻颠倒或涡旋低速混匀，避免剧烈振荡导致细胞损伤 |

五、标准反应体系（1 × 10⁷ cells）

| 组分/条件 | 用量/参数 |
| --- | --- |
| 细胞悬液 | 100 µL，100 M/mL（1 × 10⁸ cells/mL） |
| 生物素化 Cocktail 抗体 | 10 µL |
| SA 磁珠 | 10 µL |
| 分选 Buffer | 130 µL，0.1% BSA-PBS 或 2% FBS-PBS，pH 7.4 |
| 磁吸前总体积 | 250 µL |

六、操作流程

| 步骤 | 操作内容 | 条件 | 时间 | 结果/说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 取 100 µL 细胞悬液（100 M/mL）于合适离心管中 | 冰上或2–8 °C暂存 | — | 对应 1 × 10⁷ 起始细胞 |
| 2 | 加入 10 µL 生物素化 Cocktail 抗体，轻轻混匀 | 2–8 °C | 10 min | 标记非目标细胞 |
| 3 | 加入 10 µL SA 磁珠，轻轻混匀 | 室温 | 5 min | 磁珠结合被标记的非目标细胞 |
| 4 | 加入 130 µL 分选 Buffer，轻轻吹打混匀 | 室温 | — | Buffer：0.1% BSA-PBS 或 2% FBS-PBS，pH 7.4 |
| 5 | 第一次磁吸 | 室温；普通磁力架 | 3 min | 若使用联排磁力架，建议 5 min |
| 6 | 将上清转移至新的离心管 | 室温 | — | 避免吸入磁珠或扰动磁珠沉积区 |
| 7 | 第二次磁吸 | 室温 | 2 min | 进一步去除残余磁珠结合细胞 |
| 8 | 收集上清 | 室温或置冰 | — | 上清即为富集后的鼠 CD4⁺ T 细胞 |

七、用量换算表

| 起始细胞数 | 细胞悬液体积 100 M/mL | Cocktail 抗体 | SA 磁珠 | 分选 Buffer | 磁吸前总体积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 × 10⁷ | 100 µL | 10 µL | 10 µL | 130 µL | 250 µL |
| 5 × 10⁷ | 500 µL | 50 µL | 50 µL | 650 µL | 1.25 mL |
| 1 × 10⁸ | 1 mL | 100 µL | 100 µL | 1.3 mL | 2.5 mL |
| 2 × 10⁸ | 2 mL | 200 µL | 200 µL | 2.6 mL | 5 mL |
| 5 × 10⁸ | 5 mL | 500 µL | 500 µL | 6.5 mL | 12.5 mL |
| 1 × 10⁹ | 10 mL | 1 mL | 1 mL | 13 mL | 25 mL |

用量公式：Cocktail 抗体（µL）= 10 × 起始细胞数 / 1 × 10⁷；SA 磁珠（µL）= 10 × 起始细胞数 / 1 × 10⁷；分选 Buffer（µL）= 130 × 起始细胞数 / 1 × 10⁷。

八、关键注意事项

| 事项 | 建议 |
| --- | --- |
| 细胞数增加 | 必须同步增加 Cocktail 抗体、SA 磁珠和分选 Buffer；不要只增加细胞而不增加试剂。 |
| 反应体积较大 | 当总体积超过单管舒适操作体积时，建议分管操作，磁吸后再合并上清。 |
| 细胞浓度 | 推荐维持 100 M/mL；细胞过浓会增加非特异吸附和磁吸不完全风险。 |
| 磁吸时间 | 普通磁力架第一次磁吸 3 min；联排磁力架磁场较弱或管间距离较大时，第一次磁吸建议 5 min。 |
| 上清转移 | 吸取上清时枪头不要接触磁珠沉积区；残留磁珠会影响后续流式检测和细胞培养。 |
| Buffer选择 | 0.1% BSA-PBS 适合多数分选；对细胞状态敏感或后续培养场景，可使用 2% FBS-PBS。 |

九、结果检测建议

| 检测项目 | 推荐方案 |
| --- | --- |
| 纯度检测 | 建议使用 CD45、CD3ε、CD4、CD8a 等流式抗体评估 CD4⁺ T 细胞纯度；CD4 纯度建议以 CD45⁺CD3ε⁺CD4⁺CD8a⁻ 群体计算。 |
| 回收率计算 | 分选后目标细胞数 / 起始样本中目标细胞理论数 × 100% |
| 活率检测 | Trypan Blue、AO/PI 或流式活死染均可 |
| 建议对照 | 分选前样本、分选后上清、磁珠结合组/废液组 |

十、常见问题排查

| 问题 | 可能原因 | 处理建议 |
| --- | --- | --- |
| 纯度偏低 | 细胞数超过推荐量但试剂未等比例增加；混匀不足；磁吸时间不足 | 按用量表同步增加 Cocktail、SA 磁珠和 Buffer；充分混匀；联排磁力架第一次磁吸延长至 5 min |
| 回收率偏低 | 细胞团块、死细胞多；吸取上清时扰动磁珠；非特异吸附偏高 | 过滤单细胞悬液；轻柔移液；使用新鲜 Buffer 并避免过度孵育 |
| 上清带磁珠 | 磁吸不足或转移时触碰磁珠沉积区 | 延长磁吸时间；进行第二次磁吸后再收集上清 |
| 细胞活率下降 | 样本放置过久、温度波动或吹打剧烈 | 使用新鲜样本；减少机械剪切；孵育和磁吸时间按说明书执行 |

十一、联系信息

| 公司 | 弘溪联（杭州）生物医药科技有限公司 / RedConju |
| --- | --- |
| 技术支持 | 请联系销售或技术支持人员获取样本类型优化建议 |
| 版本 | V1.0 ¦ 2026-06-06 |