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一、产品信息
	项目
	内容

	产品名称
	鼠 CD4 T 细胞阴选试剂盒

	品牌/公司
	RedConju / 弘溪联（杭州）生物医药科技有限公司

	产品货号
	HXL-0000MF4-0.1/1

	分选方式
	阴性选择；目标细胞保留在上清中

	适用样本
	小鼠脾脏、淋巴结或其他组织制备的单细胞悬液

	处理能力
	1 × 10⁹ 起始细胞/盒

	推荐细胞浓度
	100 M/mL，即 1 × 10⁸ cells/mL

	储存条件
	2–8 °C保存；请勿冷冻；使用前充分混匀，避免产生气泡

	用途限制
	仅供科研使用（RUO）


二、试剂盒组分
	组分
	规格
	说明

	生物素化 Cocktail 抗体
	1 mL
	用于标记非目标细胞（Mouse CD4 T）；按起始细胞数等比例加入

	SA 磁珠
	1 mL
	结合生物素化抗体标记的非目标细胞；按起始细胞数等比例加入

	说明书
	1份
	操作流程、用量换算及注意事项


三、分选原理
本试剂盒通过生物素化 Cocktail 抗体标记小鼠样本中的非CD4 T细胞，再由链霉亲和素（SA）磁珠捕获并磁性去除。未被磁珠结合的细胞保留在上清中，即为富集后的鼠 CD4⁺ T 细胞。
	关键原则

	以 1 × 10⁷ 个起始细胞为一个标准反应单位。
更多细胞时，细胞悬液体积、Cocktail 抗体、SA 磁珠和分选 Buffer 均需按比例同步增加。
最终收集第二次磁吸后的上清，上清即为富集后的目标T细胞。


四、操作前准备
	项目
	要求

	细胞状态
	制备单细胞悬液，建议去除明显组织碎片、细胞团块和红细胞污染

	计数
	准确计数起始总细胞数，并按 100 M/mL 调整细胞浓度

	分选 Buffer
	0.1% BSA-PBS buffer 或 2% FBS-PBS buffer，pH 7.4

	温度
	Cocktail 抗体孵育：2–8 °C；SA 磁珠孵育和磁吸：室温

	混匀
	抗体和磁珠加入前应轻轻颠倒或涡旋低速混匀，避免剧烈振荡导致细胞损伤


五、标准反应体系（1 × 10⁷ cells）
	组分/条件
	用量/参数

	细胞悬液
	100 µL，100 M/mL（1 × 10⁸ cells/mL）

	生物素化 Cocktail 抗体
	10 µL

	SA 磁珠
	10 µL

	分选 Buffer
	130 µL，0.1% BSA-PBS 或 2% FBS-PBS，pH 7.4

	磁吸前总体积
	250 µL


六、操作流程
	步骤
	操作内容
	条件
	时间
	结果/说明

	1
	取 100 µL 细胞悬液（100 M/mL）于合适离心管中
	冰上或2–8 °C暂存
	—
	对应 1 × 10⁷ 起始细胞

	2
	加入 10 µL 生物素化 Cocktail 抗体，轻轻混匀
	2–8 °C
	10 min
	标记非目标细胞

	3
	加入 10 µL SA 磁珠，轻轻混匀
	室温
	5 min
	磁珠结合被标记的非目标细胞

	4
	加入 130 µL 分选 Buffer，轻轻吹打混匀
	室温
	—
	Buffer：0.1% BSA-PBS 或 2% FBS-PBS，pH 7.4

	5
	第一次磁吸
	室温；普通磁力架
	3 min
	若使用联排磁力架，建议 5 min

	6
	将上清转移至新的离心管
	室温
	—
	避免吸入磁珠或扰动磁珠沉积区

	7
	第二次磁吸
	室温
	2 min
	进一步去除残余磁珠结合细胞

	8
	收集上清
	室温或置冰
	—
	上清即为富集后的鼠 CD4⁺ T 细胞


七、用量换算表
	起始细胞数
	细胞悬液体积
100 M/mL
	Cocktail 抗体
	SA 磁珠
	分选 Buffer
	磁吸前总体积

	1 × 10⁷
	100 µL
	10 µL
	10 µL
	130 µL
	250 µL

	5 × 10⁷
	500 µL
	50 µL
	50 µL
	650 µL
	1.25 mL

	1 × 10⁸
	1 mL
	100 µL
	100 µL
	1.3 mL
	2.5 mL

	2 × 10⁸
	2 mL
	200 µL
	200 µL
	2.6 mL
	5 mL

	5 × 10⁸
	5 mL
	500 µL
	500 µL
	6.5 mL
	12.5 mL

	1 × 10⁹
	10 mL
	1 mL
	1 mL
	13 mL
	25 mL


用量公式：Cocktail 抗体（µL）= 10 × 起始细胞数 / 1 × 10⁷；SA 磁珠（µL）= 10 × 起始细胞数 / 1 × 10⁷；分选 Buffer（µL）= 130 × 起始细胞数 / 1 × 10⁷。


八、关键注意事项
	事项
	建议

	细胞数增加
	必须同步增加 Cocktail 抗体、SA 磁珠和分选 Buffer；不要只增加细胞而不增加试剂。

	反应体积较大
	当总体积超过单管舒适操作体积时，建议分管操作，磁吸后再合并上清。

	细胞浓度
	推荐维持 100 M/mL；细胞过浓会增加非特异吸附和磁吸不完全风险。

	磁吸时间
	普通磁力架第一次磁吸 3 min；联排磁力架磁场较弱或管间距离较大时，第一次磁吸建议 5 min。

	上清转移
	吸取上清时枪头不要接触磁珠沉积区；残留磁珠会影响后续流式检测和细胞培养。

	Buffer选择
	0.1% BSA-PBS 适合多数分选；对细胞状态敏感或后续培养场景，可使用 2% FBS-PBS。


九、结果检测建议
	检测项目
	推荐方案

	纯度检测
	建议使用 CD45、CD3ε、CD4、CD8a 等流式抗体评估 CD4⁺ T 细胞纯度；CD4 纯度建议以 CD45⁺CD3ε⁺CD4⁺CD8a⁻ 群体计算。

	回收率计算
	分选后目标细胞数 / 起始样本中目标细胞理论数 × 100%

	活率检测
	Trypan Blue、AO/PI 或流式活死染均可

	建议对照
	分选前样本、分选后上清、磁珠结合组/废液组


十、常见问题排查
	问题
	可能原因
	处理建议

	纯度偏低
	细胞数超过推荐量但试剂未等比例增加；混匀不足；磁吸时间不足
	按用量表同步增加 Cocktail、SA 磁珠和 Buffer；充分混匀；联排磁力架第一次磁吸延长至 5 min

	回收率偏低
	细胞团块、死细胞多；吸取上清时扰动磁珠；非特异吸附偏高
	过滤单细胞悬液；轻柔移液；使用新鲜 Buffer 并避免过度孵育

	上清带磁珠
	磁吸不足或转移时触碰磁珠沉积区
	延长磁吸时间；进行第二次磁吸后再收集上清

	细胞活率下降
	样本放置过久、温度波动或吹打剧烈
	使用新鲜样本；减少机械剪切；孵育和磁吸时间按说明书执行


十一、联系信息
	公司
	弘溪联（杭州）生物医药科技有限公司 / RedConju

	技术支持
	请联系销售或技术支持人员获取样本类型优化建议

	版本
	V1.0 | 2026-06-06



仅供科研使用（Research Use Only），不可用于临床诊断或治疗。
